| 不合格产品处置情况表 |
| --- |
| 序 号 | 报告编号 | 标示产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位（经营、使用单位） | 规格型号 | 产品编号/批号 | 不符合标准规定项 | 检验单位 | 处置结果 |
| 1 | YQCY20180783 | 检查手套 | 江苏通恒医疗制品有限公司 | 景德镇市第二人民医院 | 中号 | 20171218 | 尺寸 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处2万元罚款 |
| 2 | YQCY20180814 | 检查手套 | 江西赣康医疗器械有限公司 | 南昌市众邦大药房有限公司 | M 中号 | 2018年1月3日 | 规格尺寸（掌宽） | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：经进贤县市场和质量监督管理局核查，江西赣康医疗器械有限公司已在2018年6月21日主动申请注销了该产品备案，并在南昌市食品药品监督管理局公示，不予以行政处罚。 经营单位：处2万元罚款 |
| 3 | YQCY20180678 | 一次性使用检查手套 | 南昌市朝阳医疗保健用品有限公司 | 南昌市罗家鸿远大药房有限公司 | 中号 | 20180102 | 基本尺寸（掌宽） | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处2万元罚款 经营单位：处2万元罚款 |
| 4 | YQCY20181198 | 一次性使用吸痰管 | 如皋市贝康医疗器材有限公司 | 上饶市广丰区人民医院 | BT-1A型 F14 | 20180501 | 连接牢固度、真空控制装置 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处50000元罚款 |
| 5 | YQCY20180690 | 一次性使用吸痰管 | 如皋市贝康医疗器材有限公司 | 景德镇市第二人民医院 | BT-1型 F12 | 20180101 | 真空控制装置 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处94500元罚款 |
| 6 | YQCY20181180 | 一次性使用吸痰包 | 苏州可邦高分子医疗器械有限公司 | 抚州市第一人民医院 | I型4.0mm（F12）×700mm | 生产日期：20180326 | 管身的实际长度 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处70680元罚款 |
| 7 | YQCY20181499 | 一次性使用真空采血管 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 吉水县人民医院 | 13mm×75mm 3.2%柠檬酸钠1：92ml | 20180701 | 液体添加剂体积 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：1、警告 没收违法使用的一次性使用真空采血管300支并处30000元罚款 |
| 8 | YQCY20181809 | 一次性使用检查手套 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 婺源县嘉嘉大药房 | 中号（M）：0.018×230×280 | 20170301 | 规格尺寸（掌宽）、抗漏试验 | 江西省医疗器械检测中心 | 江西省医疗器械检测中心已于2019年1月30日出具了更正报告：该产品检测为合格。 |
| 9 | YQCY20181805 | 检查手套 | 南昌市佳辉医疗保健用品有限公司 | 萍乡市第二人民医院 | 中号 | 20180709 | 基本尺寸（掌宽） | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位：处20000元罚款 使用单位：萍乡市市场监督管理局未对该产品使用单位萍乡市第二人民医院立案，而是对供货企业江西云洲医疗器械有限公司处10000元罚款。 |
| 10 | YQCY20181619 | 一次性使用无菌针灸针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 永丰县中医院 | 0.3×40 | 180601 | 基本尺寸（L） | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位:1、没收不符合规定的该批次产品20000支 2、罚款人民币26400元 |
| 11 | YQCY20181408 | 医用棉签 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | 宁都县人民医院 | 10cm | 17060111 | 规格 | 江西省医疗器械检测中心 | 使用单位：处20000元罚款 |
| 12 | YQCY20181830 | 医用红外额温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 南昌市利兴大药房 | YI-400 | LOT2018010800152、20180108 | 设备或设备部件的外部标记（d、e、f） | 江西省医疗器械检测中心 | 经营单位:处20000元罚款 |
| 13 | YQCY20182105 | 壳聚糖妇科洗液（洁尔爽） | 江西豫章药业有限公司 | 江西豫章药业有限公司 | 250ml/瓶 | 20181107 | 装量允差、微生物限度 | 江西省医疗器械检测中心 | 生产单位:1、没收库存的不合格壳聚糖妇科洗液（洁尔爽）95瓶。 2、罚款25000元 |
| 14 | YQCY20181962 | 一次性使用产包 | 河南亚都实业有限公司 | 宜黄县人民医院 | I型 | 183401 | 吸水垫：断裂强力（横向） | 江西省医疗器械检测中心 | 复验合格 |
| 15 | YQCY20182094 | 医用电子体温计 | 温州友尚医疗科技有限公司 | 金溪县开心人大药房 | YD-202 | BAMU001 | 设备和可更换部件上标记的最低要求、应用部分防电击程度符号：B、BF、CF | 江西省医疗器械检测中心 | 金溪县市场监督管理局对该产品经营单位：金溪县开心人大药房免予处罚。 |